## Plan1
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE | [8 empty] | Legenda:
[5 empty] | - | [11 empty] | Número da OP
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal | [10 empty] | Código Sapiens
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19 |  |  |  | Derivação
Dados Personalizados: | [16 empty] | Número de Série
Estágio: | 5 | Separação de Componentes | [14 empty] | Data de Emissão da OP
Operação |  |  |  |  | Inicio |  | Fim | Tempo (M) | Usuário Execução Operação | [7 empty] | Estágio
10 | Separar componentes |  |  |  | 2026-01-26 | 0.47917 | 26/01/2026 | 12:00 | 30 | 237 | Guilherme Silva | [5 empty] | Data e Hora de Início de Fim do Estágio
| 1 - Realizar a Baixa e Separação dos Componentes Correspondentes. [ ] Executado | [15 empty] | Data e Hora da Inspeção
[6 empty] | - | - | [9 empty] | Inspeções
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE | [9 empty] | Status da Inspeção
[5 empty] | - | [11 empty] | Data e Hora da Conciliação
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 20 | Preparação de Gabinete
Operação |  |  |  |  | Inicio |  | Fim | Tempo (M) | Usuário Execução Operação
10 | Preparar o gabinete |  |  |  | 2026-01-29 | 0.33333 | 29/01/2026 | 09:36 | 96 | 186 | Pablo Oliveira
1 - Vedar frestas translúcidas. [ ] Executado
2 - Fazer limpeza do gabinete. [ ] Executado
3 - Fixar display. [ ] Executado
4 - Fixar suporte do anel e conexão para cabo de fibra. [ ] Executado
5 - Fixar interruptor elétrico. [ ] Executado
6 - Colar painel membrana dianteiro. [ ] Executado
7 - Fixar placa-mãe no gabinete. [ ] Executado
8 - Instalar aparador frontal com fototransistor . [ ] Executado
9 - Parafusar módulo de led no fundo do gabinete. [ ] Executado
10 - Fixar a ventoinha no fundo do gabinete do equipamento com a orientação do vento para a placa-mãe. [ ] Executado
11 - Limpar o painel de alumínio. [ ] Executado
12 - Instalar parafuso de aterramento. [ ] Executado
13 - Imprimir e colar no painel traseiro a etiqueta de especificações com número de série. [ ] Executado
14 - Colar painel membrana traseiro. [ ] Executado
15 - Fixar conectores SCM. [ ] Executado
16 - Fixar filtro de entrada. [ ] Executado
17 - Instalar grade da ventoinha e ventoinha com a orientação do vento para fora do equipamento. [ ] Executado
18 - Instalar rabicho de aterramento do painel. [ ] Executado
19 - Fixar painel traseiro no equipamento. [ ] Executado
20 - Limpar parte interna do equipamento. [ ] Executado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 20 | Preparação de Gabinete
Inspeção: | 119203 | 1 | CMLED.001.01 | Status: | Conforme | Usuário Inspeção: |  | Samuel Santana
Data / Hora Exec. Plano: |  | 2026-01-29 | 0.71667
Verificação | [8 empty] | Tipo |  | Vlr Min | Vlr Alvo | Vlr Max | Vlr Medido | UM | Situação
Verificar se o gabinete está em perfeito estado sem arranhões ou defeitos estéticos | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar limpeza geral da montagem | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o módulo está fixado corretamente no suporte à base do gabinete | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se os fios do protetor bimetálico está presente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se as frestas de ventilação do módulo LED estão presentes | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se interruptor elétrico está bem fixado e na posição correta | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar de painel membrana está bem colado e alinhado com rebaixo do painel | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o display está bem fixado e alinhado corretamente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o suporte do anel e conector para cabo de fibra estão bem encaixados e firmes | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar posição e fixação da placa mãe no gabinete | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar fixação e posição do aparador frontal com fototransistor | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se a ventoinha está bem fixada e se a orientação do vento está na direção da placa-mãe | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se parafuso de aterramento está presente e bem fixado | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o painel traseiro está instalado corretamente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se informações de série e demais especificações estão impressas corretamente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar de conectores SCM estão bem fixados e em posição ½ dia | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se rabicho de aterramento está firmemente conectado no painel traseiro | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar a instalação da grade da ventoinha e da ventoinha | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o painel está parafusado com todos os 6 parafusos | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar limpeza e demais aspectos estéticos da montagem | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 30 | Montagem Eletrônica
Operação |  |  |  |  | Inicio |  | Fim | Tempo (M) | Usuário Execução Operação
10 | Conectar Rabichos |  |  |  | 2026-01-30 | 0.5 | 30/01/2026 | 12:31 | 31 | 215 | Daniel Pereira
1 - Conectar rabichos do conector de entrada AC para placa mãe. [ ] Executado
2 - Conectar rabichos do interruptor elétrico para placa mãe. [ ] Executado
3 - Conectar rabicho de aterramento no conector de entrada AC. [ ] Executado
4 - Conectar rabichos do LED do interruptor elétrico na placa mãe. [ ] Executado
5 - Conectar rabichos 1, 2 e 3 do módulo na conexão da placa mãe correspondente aos números na conexão. [ ] Executado
6 - Conectar rabichos 4 e 5 do módulo na placa mãe (chave). [ ] Executado
7 - Conectar rabichos 7 e 8 do módulo na placa mãe, obedecendo a polaridade da tensão (+ e -). [ ] Executado
8 - Conectar o rabicho do fototransistor (aparador frontal) na placa mãe. [ ] Executado
9 - Conectar o cabo do display na placa mãe. [ ] Executado
10 - Conectar os rabichos SCM na placa mãe. [ ] Executado
11 - Conectar as 2 ventoinhas na placa mãe. [ ] Executado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 30 | Montagem Eletrônica
Operação |  |  |  |  | Inicio |  | Fim | Tempo (M) | Usuário Execução Operação
20 | Regular os parâmetros da LED |  |  |  | 2026-01-30 | 0.52153 | 30/01/2026 | 12:56 | 25 | 215 | Daniel Pereira
1 - Programar display. [ ] Executado
2 - Programar PIC18F4685 e instalar no equipamento. [ ] Executado
3 - Ligar equipamento no sistema SCM. [ ] Executado
4 - Ajustar número de série e zerar horímetro no sistema SCM. [ ] Executado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 30 | Montagem Eletrônica
Operação |  |  |  |  | Inicio |  | Fim | Tempo (M) | Usuário Execução Operação
30 | Testes preliminares |  |  |  | 2026-01-30 | 0.53889 | 30/01/2026 | 14:10 | 16 | 215 | Daniel Pereira
1 - Realizar trepidação na mesa por 2 minutos à 80%. [ ] Executado
2 - Verificar a luminosidade em Lux do equipamento  Valor Mínimo: 500 Lux Valor Alvo: 510 Lux Valor Máximo: 520 Lux - Valor Medido: ____________________.
3 - Verificar se o equipamento está incrementando e decrementando a luminosidade de 000% a 100% e de 100% a 000%. [ ] Verificado
4 - Colocar tinta lacre nos parafusos e porcas - Aterramento, filtro de entrada, placa mãe, fonte chaveada, interruptor elétrico, display, ventoinhas, suporte do anel, suporte do módulo de LED,
módulo de LED [ ] Executado
5 - Fixar PIC18F4685, rabichos do interruptor elétrico e os rabichos do módulo com abraçadeira. [ ] Executado
6 - Colocar etiqueta. [ ] Executado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 30 | Montagem Eletrônica
Inspeção: | 119257 | 2 | CMLED.001.02 | Status: | Conforme | Usuário Inspeção: |  | Raphael Caetano
Data / Hora Exec. Plano: |  | 2026-01-30 | 0.63681
Verificação | [8 empty] | Tipo |  | Vlr Min | Vlr Alvo | Vlr Max | Vlr Medido | UM | Situação
Verificar se rabichos AC do filtro estão conectados obedecendo a ordenação Fase e Neutro | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se os rabichos da chave estão em posição In/out corretas | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar polaridade da ligação do LED do interruptor | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se rabichos 1, 2 e 3 do módulo estão ligados corretamente na placa mãe | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se os rabichos 4 e 5 do módulo estão ligados corretamente na posição chave da placa mãe | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se os rabichos 7 e 8 do módulo estão obedecendo a polaridade da tensão na placa mãe (+e-) | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o rabicho do fototransistor na placa mãe está conectado e polarizado corretamente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o cabo o display está bem conectado na placa mãe | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se os conectores SCM estão ligados nas posições corretas na placa mãe e nos terminais | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se as 2 ventoinhas estão ligadas na posição e polaridade correta na placa mãe | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verifique informações de número de série e modelo mostrados no display ao ligar o equipamento | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verifique se horímetro encontra-se zerado | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Acender LED e verificar se existe vazamento de luz frontal na estrutura do gabinete | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar a luminosidade em Lux do equipamento | [8 empty] | Medição |  | 500 | 510 | 520 | 518 | LUX | Aprovado
Verificar se o equipamento está incrementando e decrementando a luminosidade | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se a tinta lacre está presente em todos os parafusos e porcas | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar instalação das abraçadeiras | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 40 | Finalização
Operação |  |  |  |  | Inicio |  | Fim | Tempo (M) | Usuário Execução Operação
10 | Fechar o equipamento |  |  |  | 2026-01-30 | 0.64861 | 30/01/2026 | 15:42 | 8 | 71 | Felipe Messias
1 - Limpar a tampa. [ ] Executado
2 - Colar pés pré-moldados. [ ] Executado
3 - Colar etiqueta de cuidado. [ ] Executado
4 - Fechar o equipamento. [ ] Executado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 40 | Finalização
Inspeção: | 119267 | 3 | CMLED.001.03 | Status: | Conforme | Usuário Inspeção: |  | Samuel Santana
Data / Hora Exec. Plano: |  | 2026-01-30 | 0.74306
Verificação | [8 empty] | Tipo |  | Vlr Min | Vlr Alvo | Vlr Max | Vlr Medido | UM | Situação
Verificar se os 4 pés estão bem colados e posicionados corretamente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se a etiqueta de cuidado está presente e colada na posição correta | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se a tampa está fechada corretamente com os 2 parafusos inferiores | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar limpeza do equipamento e se o mesmo não presenta arranhão ou defeito estético | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 40 | Finalização
Inspeção: | 119267 | 4 | CMLED.01 | Status: | Conforme | Usuário Inspeção: |  | Samuel Santana
Data / Hora Exec. Plano: |  | 2026-01-30 | 0.74306
Verificação | [8 empty] | Tipo |  | Vlr Min | Vlr Alvo | Vlr Max | Vlr Medido | UM | Situação
Verificar aspecto geral estético e limpeza externa do equipamento | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar a presença, posição e alinhamento da etiqueta cuidado | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se a tampa está bem fechada com 2 os parafusos inferiores | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Ligar equipamento e verificar se o equipamento inicializa corretamente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferir o número de série do display comparando com sapiens e painel traseiro | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Corrente de fuga para terra, 253VAC e polarização direta | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,5 | 0,075 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para terra, 253VAC com polarização direta sem Neutro | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 1 | 0,119 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para terra, 253VAC com polarização inversa | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,5 | 0,074 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para terra, 253VAC com polarização inversa sem neutro | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 1 | 0,119 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253VAC com polarização direta | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,1 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253VAC com polarização direta sem neutro | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,5 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253VAC com polarização direta sem terra | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,5 | 0,076 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253VAC com polarização inversa | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,1 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253V com polarização inversa sem neutro | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,5 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253V com polarização inversa sem terra | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,5 | 0,076 | mA | Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização direta | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização direta sem neutro | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização direta sem terra | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização inversa | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização inversa sem neutro | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização inversa sem terra | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com tensão de rede aplicada sobre Parte aplicada | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | mA | Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com tensão de rede aplicada sobre parte aplicada | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | mA | Aprovado
Teste de rigidez dielétrica entre Fases e Terra, com tensão de 1,5KV | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 10 | 0,6 | mA | Aprovado
Teste de resistência de aterramento de proteção < 0,1 Ohms | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0,09 | <0,1 | Ohm | Aprovado
Teste de circulação de corrente entre aterramento e partes metálicas acessíveis | [8 empty] | Medição |  | 25 | 50 | 50 | 29,9 | A | Aprovado
Teste de rigidez dielétrica com tensão de 4KV | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 10 | 0 | mA | Aprovado
Verificar se o encaixe do cabo de fibra ótica está perfeito | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar funcionamento da chave geral frontal e seu anel iluminado indicador | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar o funcionamento do display LCD | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar telas de inicialização Marca / Modelo + N° de série/ tela principal respectivamente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Verificar Touchscreen realizando as funções presentes na interface | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Teste de acionamento do LED c/ 127VAC na entrada -Ligar\desligar 3x consecutivas o LED de iluminação | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Teste de acionamento do LED c/ 220VAC na entrada -Ligar\desligar 3x consecutivas o LED de iluminação | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar a intensidade da luz na saída com graduação em 100% | [8 empty] | Medição |  | 500 | 510 | 520 | 508 | LUX | Aprovado
Teste de funcionamento da graduação luminosa em 000% | [8 empty] | Medição |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LUX | Aprovado
Teste de funcionamento da graduação luminosa 50% | [8 empty] | Medição |  | 240 | 255 | 270 | 260 | LUX | Aprovado
Verificar funcionamento das ventoinhas | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar funcionamento da comunicação SCM nos 2 conectores traseiros | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Zerar o horímetro total e o horímetro do LED no sistema SCM | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Cole o adesivo de Garantia no parafuso inferior mais próximo à traseira | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Ajustar o menu de usuário de forma a inibir a função de máximo e mínimo automático | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Número de série confere com o da Ordem de Produção | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Executar a instalação da etiqueta de certificação INMETRO | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 50 | Embalagem
Operação |  |  |  |  | Inicio |  | Fim | Tempo (M) | Usuário Execução Operação
10 | Embalar Produto |  |  |  | 2026-02-03 | 0.54514 | 03/02/2026 | 13:15 | 10 | 273 | Yan
1 - Preparar caixa de papelão do equipamento, umedecer a fita de fechamento de caixa e espalhar a água sobre a fita, sem encharcar. [ ] Executado
2 - Preparar caixa de acessórios. [ ] Executado
3 - Colocar na caixa de acessórios um Sachê Sílica Gel Dessecante 1g. [ ] Executado
4 - Identificar acessórios, embalar e colocar acessórios na caixa. [ ] Executado
5 - Conferir todo o acessório, etiquetas e certificado com o Controle de Embalagem:
- Cabo de força - 1 unidade [ ] Presente
- Cabo SCM - 1 unidade [ ] Presente
6 - Embalar equipamento, fixar o polietileno e acomodá-lo na caixa. [ ] Executado
7 - Colocar na caixa do equipamento um Sachê Sílica Gel Dessecante 1g. [ ] Executado
8 - Colocar a caixa de acessórios dentro da caixa de papelão do equipamento. [ ] Executado
9 - Fechar a caixa de papelão e colar a Etiqueta Externa com especificações do equipamento embalado e a etiqueta de segurança compulsória (Inmetro). [ ] Executado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 50 | Embalagem
Inspeção: | 119448 | 5 | CMLED.001.04 | Status: | Conforme | Usuário Inspeção: |  | Samuel Santana
Data / Hora Exec. Plano: |  | 2026-02-03 | 0.70694
Verificação | [8 empty] | Tipo |  | Vlr Min | Vlr Alvo | Vlr Max | Vlr Medido | UM | Situação
Verificar se o número de série do equipamento está de acordo com o da etiqueta externa da embalagem. | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se a etiqueta de segurança compulsória está colada na embalagem. | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o aspecto fisico da embalagem está conforme. | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se o equipamentos está bem embalado. | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Verificar se os acessórios estão bem embalados. | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Cabo de força presente | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferir endereço e CNPJ nas etiquetas externas | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferir data de fabricação nas etiquetas externas | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferir descrição do produto, modelo, Notificação Anvisa nas etiquetas externas | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 60 | Conciliação da Produção
Operação |  |  |  |  | Inicio |  | Fim | Tempo (M) | Usuário Execução Operação
10 | Conferir Conciliação da Produção |  |  |  | 2026-02-03 | 0.71458 | 03/02/2026 | 17:15 | 6 | 269 | Antonio Neto
1 - Conferir Apontamento de Separação de Componente. [ ] Executado
2 - Conferir Apontamento de Preparação de Gabinete. [ ] Executado
3 - Conferir Apontamento de Montagem Eletrônica. [ ] Executado
4 - Conferir Apontamento de Finalização. [ ] Executado
5 - Conferir Apontamento de Embalagem. [ ] Executado
6 - Conferir se os Componentes Necessários Foram Baixados. [ ] Executado
7 - Conferir da Inspeção Intermediária da Preparação de Gabinete. [ ] Executado
8 - Conferir da Inspeção Intermediária da Montagem Eletrônica. [ ] Executado
9 - Conferir da Inspeção Intermediária da Finalização. [ ] Executado
10 - Conferir da Inspeção Intermediária da Embalagem. [ ] Executado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Estágio: | 60 | Conciliação da Produção
Inspeção: | 119492 | 6 | CMLED.001.05 | Status: | Conforme | Usuário Inspeção: |  | Livia Barbosa
Data / Hora Exec. Plano: |  | 2026-02-03 | 0.75
Verificação | [8 empty] | Tipo |  | Vlr Min | Vlr Alvo | Vlr Max | Vlr Medido | UM | Situação
Conferir documentação | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferência de baixa de componentes | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferência do preenchimento das etapas produtivas | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferência das inspeções intermediárias das etapas produtivas | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferência do Controle de Qualidade do lote | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferência da etiquetagem da embalagem | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
Conferência da embalagem | [8 empty] | Visual |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprovado
[6 empty] | - | -
Origem: | 070 | O.P.: | 6819 | Produto: | FNT0001 | 001 | Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE
-
Rel. Prod.: | PP-105270 |  |  | Tipo: | N | Normal
Pedido: | 105270 | Prev. Entrega: | 2026-01-19 |  | Série: | LEDT-20261-6 |  |  | Usuário Ger. OP: | 283 | Yasmin Rocha | Data: | 2026-01-19
Dados Personalizados:
Vistos de Aprovação
Resp. Produção: _____/_____/_______ ________________________________________________
Resp. Qualidade: _____/_____/_______ ________________________________________________